자동심장충격기 관리 사항

「응급의료에 관한 법률 시행규칙」 제38조의3

□ 응급장비를 설치한 다중이용시설 등의 개설자 또는 관리자는 이를 관리하는 책임자를 두고 다음 각 호의 직무를 수행하게 하여야 한다.

1. 매월 1회 이상의 점검

2. 응급장비 사용교육

3. 응급장비의 관리에 관한 서류의 작성·비치

□ 응급장비가 사용된 경우 해당 다중이용시설 등의 개설자 또는 관리자나 이를 직접 사용한 자는 응급의료지원센터에 그 사실을 지체 없이 알려 적절한 조치가 취하여지도록 하여야 한다.

□ 관리책임자의 역할

• 본체 작동 상태 확인

- 전원 표시 상태등 점멸 여부, 환자 부착용 패드 및 건전지 유효기간 경과 여부

• 본체 및 부속물 청결 및 손상상태 확인

• 보관함 상태 확인

- 도난경보장치 작동 여부, 보관함 각종 안내문구 상태, 비상연락망 표시 여부,
사용자 매뉴얼 및 심폐소생술 방법 안내책자 여부

• 자동심장충격기 위치안내 표시 여부

• 관리서류 작성 및 비치 여부

○ 매월 1회 이상 정기점검을 실시하여 항시 사용 가능토록 관리

○ 월별 정기점검 체크리스트 작성 후 3년간 보관 *중앙응급의료센터 입력 후 출력 보관 가능

○ 내구연한 및 적정 사용횟수 경과 후 장비 교체 여부 판단
(장비마다 각기 다르므로, 해당 장비 매뉴얼 및 제조사항의 권고에 따르되 최대 10년을 초과하지 않을 것)

○ 부속 및 장비 교체 시 해당 사항에 대한 대장을 작성하고 3년간 보관
(설치된 자동심장충격기의 제조업체 또는 의료기기 판매업소에서 소모품 및 부속 구매 가능)

○ 자동심장충격기 사용 시 해당 사실을 응급의료지원센터로 지체 없이 통보

○ 시□도 주관 ‘구조 및 응급처치 교육’ 최소 2년마다 교육받아 사용법 및 관리법 숙지

○ 비상 시 유관기관 연락체계 유지(관리책임자 및 119, 주변 의료기관 등)

□ 정기점검 체크리스트

자동심장충격기 자체점검 체크리스트
장 비 정 보		제조사 : 제품명 또는 모델명 : 제조번호 : 제조 연월일 :
장비유지기간		장비구매일자 : 교체예정일자 :
설 치 위 치
연번	점 검 항 목		점 검 결 과
			이상있음	이상없음
1	본체 작동 상태 확인
	① 전원 표시 상태등 점멸
	② 환자 부착용 패드 유무
	⦁패드 교체 예정일자 : 년 월 일
	③ 건전지 충전 상태
	⦁건전지 교체 예정일자 : 년 월 일
2	본체 및 부속물 청결 및 손상상태
3	보관함 상태
	① 도난경보장치 작동 여부
	② 보관함 각종 안내문구상태
	③ 비상연락망 표시 여부
	④ 사용자 매뉴얼 및 심폐소생술 방법 안내책자 여부
	⑤ 환자부착용 패드 및 건전지 유효기간 표시 여부
4	자동제세동기 위치안내 표시
	① 기관(건물) 입구 안내 표지
	② 기관내 설치 위치 및 방향 표지
5	지난 1개월간 사용실적 여부(있을 경우 추가기재)		있음	없음
	⦁사용일시 : 년 월 일 (시각 : )
	⦁사용자 :
	⦁사용내용 :
6	관리서류 작성 및 비치 여부
7	관리자 변경 사항		있음	없음
	① 관리자 이름 : 관리자 전화번호 :
점검일 : 년 월 일 점검자 : (서명)

□ 자동심장충격기 보관함 외부 표시사항

○ 비상연락망 및 소모품 유효기간

관리책임자	□ □ □
비상연락처	000-0000-0000

구 분	유효기간
환자부착용 패드	2000. 00. 00.
건전지	2000. 00. 00.

○ 사용자 매뉴얼 및 심폐소생술 방법 안내 책자(외부에 부착 또는 보관함 내부에 보관)